河南省化工研究所有限责任公司

光化学催化检测系统采购项目

询价文件

| 采购人： | 河南省化工研究所有限责任公司 |
| --- | --- |

2025年12月12日

# 目 录

第一章 询价公告	1

第二章 询价须知	3

第三章 响应文件编制、封装和递交	6

第四章 中标（成交）通知及合同授予	7

第五章 技术参数及供货清单

第六章 询价响应文件格式

- 询价公告

河南省化工研究所有限责任公司光化学催化检测系统采购项目

询价公告

一、项目基本情况

（一）项目名称：光化学催化检测系统采购

（二）采购方式：询价

（三）采购内容：光化学催化检测系统包含：电化学工作站1套、氙灯光源1套、电解池3套，其中电化学工作站为核心产品。

（四）采购要求：

1、设备按委托方提供配置清单和型号要求加工组装。

2、供应商须是设备制造商，若代理商投标须有核心产品的有效项目授权文件。

（五）技术要求：详见询价文件

(六)付款方式

成交后，成交供应商5个工作日内完成购销合同签订。签订购销合同后30个工作日内完成供货。供货到指定地点、安装调试、双方验收合格后，5个工作日内支付给成交供应商总货款的100%并同时提供设备总价款5%质保函,满一年无质量问题退还质保函。供应商在合同中必须提供厂家或总代理质保证明。

二、供应商资格要求

1、合格的供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2、合格的供应商须是具有独立法人资格，营业执照中应具备相应的经营范围。注册资金不得低于人民币100万元。

3、合格的供应商必须是设备制造商或取得本次项目采购核心产品设备产品经营权。

4、合格的供应商应提供满足采购要求的售后服务承诺。

三、询价文件的获取

1、询价文件领取地点：

河南省化工研究所有限责任公司 办公楼211办公室

2、询价文件领取时间：

2025年12月12日至12月16日 上午8：30-11：30下午2：30-5：30（双休日、节假日除外）

四、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2025年12月17日 上午9时

2、响应文件递交或邮寄地点：

河南省化工研究所有限责任公司 211办公室

谢老师0371-67449495

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、公告期限

本询价公告期限为即日起三个工作日。

六、发布公告的媒介

本次询价公告在河南省化工研究所有限责任公司网站发布。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

项目联系人：柴老师

电 话：15036015101

地 址：郑州市建设东路37号 河南省化工研究所有限责任公司

2025年12月12日

# 第二章 询价须知

## 一、总则

1、适用范围

本询价采购文件适用于本询价采购中所述货物的询价采购。

2、定义

2.1“采购人”是指办理采购事宜的单位。

2.2“供应商”指按照本文件规定获得询价采购文件并参加询价的供应商。

## *二、供应商资格要求

见第一章询价公告“二、供应商资格要求”

## 三、询价采购文件的修改

采购单位在规定的询价截止时间前，可以对询价采购文件进行修改，并在河南省化工研究所有限责任公司网站发表公告，请供应商予以关注。

## 四、响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在规定的截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

## 五、询价

1、询价小组：询价小组由采购人代表及有关专家共三人（含）以上的单数组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二。

2、询价小组在询价过程中，不得改变询价文件所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

3、参加询价采购活动的供应商，应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格。

4、询价小组应当从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按报价由低到高顺序排名。

## 六、成交

根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。成交方接到成交通知后，在规定的时间内派人签订合同，逾期不签，视为自动放弃。

1、交货、完工期、付款条件、产品授权及售后服务承诺必须满足，低于采购人要求的将视为不响应询价文件处理。

2、质保期限必须满足，低于采购人要求的将视为不响应询价文件要求处理。

3、货物需求及参数要求必须满足，低于采购人要求的将视为不响应询价文件要求处理。

## 七、验收

安装后，由采购人组织验收。

## 八、递交响应文件截止时间及询价评审会议时间

递交响应文件截止时间：2025年12月17日 上午9时。

询价评审会议时间：同提交响应文件截止时间。

地点：郑州市建设东路37号

河南省化工研究所有限责任公司  一楼会议室

## 九、质疑须知

供应商对成交结果提出质疑的，可以在成交结果公告期限届满之日起五个工作日内，以书面形式同时向采购人质疑。

## 十、询价文件要求中加*部分属于必须满足项，否则视为不实质性响应询价文件要求，作无效响应文件处理。

# 第三章 响应文件编制、封装和递交

## 一、响应文件编制及要求

1、供应商应当按照询价采购文件的要求编制响应文件，响应文件应当对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2、响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，没有装订的询价响应文件将被拒绝。响应包含但不限于以下文件：

询价响应文件中附以下资料：

1、法定代表人授权书、法定代表人和其授权询价代表人身份证件(需加盖法人印鉴、单位公章)。

2、营业执照(复印件加盖公章)，自然人的身份证明。

其他证明文件：

1、核心产品生产厂商授权书（复印件加盖公章，若为代理商需提供）。

2、开标一览表

3、报价函

4、货物分项报价表

5、货物规格一览表

6、技术规格偏差表

7、售后服务承诺以及伴随服务承诺和计划（见开标一览表）。

8、本询价文件要求填写的附件及附表等资料。

9、询价文件要求提供的其他相关材料。

## 二、响应文件密封、递交

1、响应文件应装订成册，正本一份，副本两份（副本可为正本的复印件，正本与副本不一致的以正本为准）。

2、供应商应将所有响应文件一同密封包装，包封上标明项目名称、供应商名称并加盖单位公章。

3、响应文件必须在询价截止时间以前递交至指定地点。采购单位将拒绝接受询价截止时间以后递交的响应文件。

第四章  中标（成交）通知及合同授予

一、中标通知

确定中标人后，采购人将以书面形式通知中标的供应商，中标通知书将成为合同的组成部分。

二、合同授予标准

采购人将把合同授予其询价文件实质上响应询价文件要求且由询价小组依法推荐的供应商。中标人不得擅自更换所报项目经理、不得弄虚作假、冒名顶替，否则一经发现，采购人有权废除。

三、合同协议书的签署

中标人接到中标通知书后3日内或按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或其授权代表与采购人最后商定和签署合同。询价文件、响应文件及中标人承诺等均作为合同不可分割的组成部分。

四、当出现法律法规及询价文件没有明确规定的情况时，以询价小组裁定的意见为准。未尽事宜按国家有关规定执行。

第五章 技术参数及供货清单

一、恒电位仪

1.1 零阻电流计

1.2 2，3，4电极结构

1.3 浮动地线或实地

1.4两个通道最大电位范围： ±10 V

1.5 最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和）, ±300 mA 峰值

1.6 槽压：±13 V

1.7 恒电位仪上升时间：小于 1μs, 通常 0.8μs

1.8 恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz

1.9 所加电位范围：±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650 mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V

1.10 所加电位分辨：电位范围的0.0015%

1.11 所加电位准确度： ±1 mV,±满量程的0.01%

1.12 所加电位噪声：< 10 μV 均方根植

1.13 测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A， 12量程

1.14 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA

1.15电流测量准确度：电流灵敏度1e-3A/V至1e-7A/V时为0.2%，其他范围为1%

1.16 输入偏置电流：< 10 pA

二、恒电流仪

2.1 恒电流范围： 0.3 nA–250 mA

2.2 所加电流分辨率：电流范围的0.03%

2.3 测量电位范围： ±0.025 V, ±0.1 V, ±0.25 V, ±1 V, ±2.5 V, ±10 V

2.4 测量电位分辨率：测量范围的0.0015%

2.5 所加电流准确度：±20pA，电流3e-7A至 3e-3A时为0.3%，其他范围为1%

三、电位计

3.1 参比电极输入阻抗：1e12 欧姆

3.2 参比电极输入带宽： 10 MHz

3.3 参比电极输入偏置电流：≤ 10 pA @ 25°C

四、波形发生和数据获得系统

4.1 快速信号发生更新速率：10 MHz，16位分辨

4.2 快速数据采集系统：16位分辨ADC，双通道同步采样，采样速率2.5M赫兹

4.3 外部信号记录通道最高采样速率2.5M Hz

五、其他要求

5.1 正反馈和电流中断法iR降补偿

5.2 电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003% 准确度

5.3 电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003% 准确度

5.4 外部电位输入

5.5 电位和电流的模拟输出

5.6 可控电位滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz

5.7 可控信号滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz

5.8 旋转电极控制电压输出：0-10V 对用于 0-10000 rpm的转速，16位分辨，0.003% 准确度，需要某些旋转电极装置才能工作

5.9 通过宏命令可以控制数字输入输出线

5.10 内闪存储器可迅速更新程序

5.11 USB口数据通讯

5.12 电解池控制：通氮，搅拌，敲击

5.13 CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理

5.14 交流阻抗模拟器和拟合程序

六、参数设定范围要求

6.1 CV和LSV扫描速度： 0.000001V/s 至 10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s

6.2 扫描时的电位增量：0.1 mV （当扫速为 1,000 V/s时）

6.3 CA和CC的脉冲宽度： 0.0001 至 1000 sec

6.4 CA的最小采样间隔：0.4 ms，双通道同步

6.5 CC的最小采样间隔：0.4 ms

6.6 CC模拟积分器

6.7 DPV和NPV的脉冲宽度：0.001 至 10 sec

6.8 SWV频率：1 Hz至 100 kHz

6.9 i-t 的最小采样间隔：0.4ms，双通道同步

6.10 ACV频率范围：0.1 Hz至 10 kHz

6.11 SHACV频率范围：0.1 Hz至 5 kHz

6.12 FTACV频率范围：0.1Hz 至 50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据

6.13 交流阻抗： 0.00001Hz 至 3 MHz

6.14 交流阻抗波形幅度：0.00001 V至0.7 V均方根值

七、氙灯光源系统

7.1光源结构：分体式光源

7.2 控制方式：手动电控

7.3 功率调节：旋钮式导航调节

7.4 灯泡功率：300W

7.5 功率调整范围：150W-320W连续可调

7.6 光谱范围：300nm～2500nm（200nm～2500nm可选配）

*7.7具有光源准直装置（投标文件中提供厂家盖章证明文件）光功率密度：100mw/cm2–3000mw/cm2

7.8 平行光发散角：大于2°；色温：5000lu、5600K

7.9 散热形式：轴向散热模组

7.10 灯泡寿命：1000小时以上

7.11 实验光斑：60mm直径圆斑

7.12 触发方式：30KV高压触发，触发装置集成在灯头中，轻松触发无障碍；

7.13 风扇转速延时依系统温度自动调整，稳定光强输出

八、电解池

8.1 H 型可换膜光电化学池（单光窗，相对密封）

8.1.1光窗采用石英，透光率大于95%

8.1.2 光窗部分与池体采用锁环链接，保证密封可以快速、方便的更换石英光窗片

8.1.3 工作电极、辅助电极、参比电极可以根据需要配套所配电极均须加长型

8.1.4 池体材质是高硼硅玻璃，单层池体具有架空层设计有效破除溶液隐藏

8.1.5 池体积：200mL

8.1.6 相对密封电解池体系，阴极室与阳极室通过离子膜进行隔离，两室采用链条进行密封链接，方便更换隔膜，参比电极与工作电极同室，有效降低R 降

8.1.7内芯采用360 度旋转的聚四氟乙烯，使电极精准对应通道（一般电极与膜平行）

8.2 可变径电解池（非密封）

8.2.1 池体材质：高硼硅玻璃

8.2.2 池体积：250mL

8.2.3池口采用翻边设计，增加池子的牢固性。

8.2.4 配套可变径电极孔（直径6.5mm、8.5mm、10.5mm、12.5mm），方便与不同直径电极匹配。

8.3 纯光催化池

8.3.1 池体材质：石英

8.3.2 池体积：100mL

配置要求

1. 电化学工作站（包含电源线、电极线、USB通讯线和操作软件） 1套

2. 2mm直径铂盘电极 2支

3. 3mm直径玻碳盘电极 1支

4. 10um直径铂盘微电极 1支

5. Ag/AgCl(银/氯化银)参比电极 2支

6. 铂丝对电极 2支

7. 电极抛光材料 1套

8. 氙灯光源（预装陶瓷灯泡、电源线、数据线）1套

9. 滤光片 1片

10. 升降台 1个

11. H型可换膜光电化学池 1个

12. 可变径电解池（非密封） 1个

13. 纯光催化池 1个

14. 100*100mm质子交换膜 1张

15. 高性能数据处理计算机 （3.4GHz以上，八核处理器，32GB 以上 RAM，1T以上硬盘，独立显卡、24英寸液晶显示屏） 1套

询价响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

询价响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

## 目录

注：供应商自行拟定

## 附件1

## 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的（姓名）为我公司签署此已递交的询价响应文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的此已递交的询价响应文件内容我均承认。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

供应商：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期： 	年  月   日

## 附件2

## 供应商资格声明

一、基本情况

1) 供应商名称

2) 总部地址

联系电话、传真

3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

4) 法人代表

5) 指定代理商姓名和地址（如有）

6) 供应商联系人

联络方式及电话：

附：1、供应商营业执照（以上材料附复印件）；

二、资格证明

1、合格的供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2、合格的供应商须是具有独立法人资格，营业执照中应具备相应的经营范围。注册资金不得低于人民币100万元。

3、合格的供应商必须是设备制造商或取得本次项目采购设备产品经营权。

4、合格的供应商应提供满足采购要求的售后服务承诺。

## 附件3

## 开标一览表

供应商：（此处填名称并盖章）             金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 |  |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 售后服务承诺 |  |

供应商授权代表签字：

说明： 1、本表总报价应与询价响应文件中报价函及分项报价表中合计的总报价一致，否则供应商承担被拒标的风险。

2、与本表同时公开唱标的内容包括对其询价响应文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。

3、此报价包含本标包所列货物的一切费用（含备品备件费、运费和保险费、技术服务费、验收费、税费、其他等）

## 附件4

## 报价函

项目名称:

致:（采购人名称）

我们收到了（项目名称）第标包的询价采购文件，经详细研究，我们决定参加  （项目名称）的采购活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

- 我们愿按照本询价采购文件中的条款和要求，提供产品和服务：

总报价为：_______元(人民币大写)，明细见“货物分项报价表”。

(2) 如果我们的响应文件被接受，我们将履行询价采购文件中规定的各项要求，保证按询价采购文件的规定在合同签订后 15日内在合同约定地交货。

(3) 我们同意按询价采购文件中的规定，本响应文件的有效期为自询价响应文件提交截止之日起 60 天。如果成交，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供询价采购文件中要求的所有文件资料。并保证在响应文件中所提交的资料和数据是真实的。

(5) 我们承认最低报价是成交的重要选择，但不是唯一依据。

(6) 我们已经详细审阅和理解了本询价采购文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和有关附件，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(7) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

(8) 与本询价有关的正式通讯地址：

地址：电话：

供应商名称：(盖公章)

法定代表人或授权代表：(签章)

年月日

## 附件5

## 货物分项报价表

供应商：（此处填名称并盖章）

项目名称：

| 序号 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 运输及保险费 | 技术服务费 | 税费 | 其他 | 合计 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字：

## 附件6

## 货物规格一览表

供应商（此处填名称并盖章）

项目名称：（项目名称）

| 序号 | 提供的设备名称 | 品牌型号 | 规格及技术参数 | 生产商原产地（国） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |

供应商授权代表签字：

说明：1、设备序号应与技术规格偏差表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3、供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

## 附件7

## 技术规格偏差表

供应商（此处填名称并盖章）

项目名称：（项目名称）

| 序号 | 设备名称和条款号 | 技术参数及要求 |  | 对采购文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 询价文件 | 询价响应文件 |  |  |  |
| 一 | 设备或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 二 | 设备或配置名称2 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字：

说明：

1、投标货物存在偏差的必须如实、逐参数填写本表，否则可能导致投标被废；

2、本表货物序号须与“货物规格一览表”对应；

## 附件8

## 供应商诚信承诺书

致：（采购人名称）

我公司郑重声明：

1、我公司保证在本次（项目名称）询价过程中，完全按照本询价文件要求，在询价中提供的产品均应为完整全新的设备，功能符合该设备的要求，货物必须符合国家有关标准，保证均为正版，并承诺保证采购人在使用我方销售的产品时不承担涉及任何专利权、商标权、著作权或其他知识产权的法律责任，否则，由此引起的全部法律责任由我公司承担。

2、我公司在本次（项目名称）询价过程中，提供的所有文件材料，均是真实的。一旦发现有虚假材料，我公司承诺，3年之内不再参与河南省化工研究所有限责任公司采购活动，并承担由此引起的全部法律责任。

3、在本次（项目名称）询价中如果我公司成交，我公司将严格按照询价文件和响应文件的要求签订合同并履行合同。一旦出现未按要求履行合同（如不按时签订合同、更换产品、推迟供货、售后服务不到位等非不可抗力因素而给采购人造成损失），引起的法律后果由我公司完全承担。

4、我公司承诺，近三年内在参与政府采购活动中无重大违法记录。

被授权人签字：

单位名称（公章）：

地址：

日期：

## 附件9

## 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（项目名称）询价活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次询价活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与询价的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

单位名称：（公章）

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

年月日

## 附件10

## 投标承诺函

致：河南省化工研究所有限责任公司：

我们已仔细阅读      （项目名称）询价文件，并完全理解。经认真研究，我们决定参加投标，并出以下承诺：

1、我们愿意遵照询价文件中的相关内容和合同条款以及其它一切要求投标；

2、我们愿意提供询价文件要求的所有文件资料，并保证这些资料均为真实、完整、有效和合法的；

3、如果我方中标，我们将严格履行询价、响应文件及双方签订的合同中规定的各项要求；

4、如果我方中标，我方保证在规定的时间内按询价文件规定的时间、金额向代理机构缴纳代理服务费；

5、在本次投标过程中，我公司如出现询价文件约定视为串通投标的，同意接受相关处罚；

6、其他补充说明：。

特此承诺！

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年月日